                                    HIS对接接口方案

智能药品分包机
视图（数量单位）接口方案
2019年9月

	文件状态：

[  ] 草稿
[√] 正式发布

[  ] 正在修改
	当前版本：
	2.1

	
	作    者：
	技术部

	
	完成日期：
	2019.09.20


目录
2

一、
引言

2

二、
接口目标

2

三、
接口业务流程

2

四、
接口方式

3

五、
数据格式说明

5

五、
实施注意事项



智能药品分包机接口方案
引言
目的
本方案是针对智能药品分包机接口模式和开发功能的确认和界定。
背景
智能药品分包机使用条件，就是必须接入到各医院现有的HIS系统上，目前智能药品分包机提供完备的数据库接口，以实现与医院现有HIS对接，从而实现分包机按HIS系统要求智能包药。
接口目标
实现HIS系统医嘱信息和摆药信息传送到分包机，实现分包机自动分包摆药。
接口业务流程

HIS系统处理医嘱数据和发药请求，并把相关信息写入包药机预处理表prescription中，通过分包软件生成分包数据，分包机管理软件读取分包数据，控制分包机执行动作，实现药包分包摆药。如下图示：


[image: image1]
摆药单信息内容注意事项：

1.摆药单发送时间：HIS系统的摆药单一般是在药房确认发药后才把摆药单数据发送到分包机。

2.摆药单具体分包时间：有3种方式可选。

A．(优先选择项)医院医嘱常用频次bid、tid、qid、qd、qn等所执行的服用时间早、中、晚相对一致。HIS可以把药品对应的服用日期和时间在执行日期字段发送给分包机，分包机按此时间进行分包，因为次方式的分包时间与HIS系统发出药品的所有信息一致，包括计费信息，服用次数，发药次数都完全符合。此方式是HIS系统与分包机医嘱对接的最佳连接方式。此方式甚至可以一次发多天的药。并且特殊时间服用的药直接可以用不同时间即可独立分包，并打印出相应时间。即使新入院的病人的新医嘱，会出现。


B．医院医嘱按频次开具时，早中晚的对应时间不固定为相同准点，但早中晚时间能规范在一个时间段，比如早服的药品都在0:00到10:00范围，中午服用的是10:01到14:00范围，晚上是14:01到18:00范围，夜里（睡前）服用的药品时间为18:01到23:59范围。此时HIS系统也可以把医嘱的具体时间放在执行日期列里发送给分包机，分包机可以用模糊为早、中、晚、夜这样的服用时段（或者具体成一个相对固定的时间，早为8:00:00，中为12:00:00，晚为16:00:00，夜为20:00:00）进行分包。此方式也与HIS系统发药信息一致，也可达到与HIS计费和发放药品相关信息吻合。


C．HIS系统无法拆分出具体分包时间或者医院医嘱拆分出来的时间不规范，无法用B方式实现用范围规约出具体的分包时间。此时只能由分包机收到HIS系统发过来的摆药单数据中的频次信息自行按设定好的模式进行分包。由于HIS系统没提供具体分包时间，或者所提供的分包时间无法规范成医院要求的时间，会产生分包机分包的信息和HIS系统不吻合的可能。要消除这个潜在的出错，必须明确规定好病区护士发药时间，药品发放时间段，使分包机分包的时段与HIS系统发药的时段相一致。发药时段越规范，执行得越严格，分包机和HIS系统的分包情况就越吻合。超出这个时间段产生的分包，因为分包机通过HIS发过来的数据中得以知晓，是无法实现分包放药的。此种药品分包需人工进行发药，或HIS系统对此类分包做好特殊标志，分包机分辨出标记进行加包放药处理。
接口方式
分包机管理服务器提供数据接口，本接口采用微软Sql Server系统访问方式，通过网络与医院HIS系统联网。分包机的数据库服务器对HIS系统开放数据库接口，提供对应的摆药单表或者摆药数据视图由分包机数据信息处理程序读取。也可由HIS可把处理过的摆药单信息，写入分包机数据库prescription表中。分包机通过分包管理软件处理prescription表信息，生成分包信息引导分包机实现分包摆药。
数据格式说明

分包机和HIS系统主要的数据一共3种，摆药信息表（prescription）、病区表（Inpatient_area）、药品信息表（Medicine_Type），下面分别对这3张表进行详细说明。

摆药信息表名称：prescription

表描述：摆药信息预处理表，此表最终由分包机管理软件转换为药品分包处理信息。 
	字段名
	类型
	说明
	必选

	摆药流水号
	bigint
	摆药流水号（必选项，且递增互斥。如果提供字符型序号，也需是唯一自增长的序列。是在药房确认发药时生成或HIS发送到分包机时候生成）
	是

	医嘱序号
	bigint
	医嘱序号，摆药请求医嘱序号                     
	否

	病人标识
	nvarchar(50)
	病人的ID号或患者序号，区分病人的唯一号码                           
	是

	患者姓名
	nchar(20)
	患者姓名。
	是

	住院号
	nvarchar(20)
	住院号，发药请求病人住院号                                
	是

	病区代码
	nvarchar(50)
	病区代码，住院病区识别代码。
	是

	科室代码
	nvarchar(50)
	科室代码。（一般门诊摆药才用）
	否

	病床号
	nvarchar(50)
	患者所在病床号。
	是

	执行日期
	nvarchar(50)
	本摆药单执行时间，也就是服用时间。一般以此为药品分包时间。例如：TID的频次，执行日期可以发送给2020/01/01 09:00 ， 2020/01/01 12:00 ， 2020/01/01 17:00三条。需要时可以将原医嘱拆分成三条摆药单，每个执行时间对应一条摆药单。
	是

	药品代码
	nvarchar(50)
	医嘱中药品对应的代码。以此代码识别药品。(KEY：药品互斥关键参数)
	是

	药品名称
	nvarchar(50)
	医嘱中药品对应的中文。
	是

	嘱托
	nvarchar(100)
	嘱托内容。
	否

	单次服用数量
	Money
	本摆药单对应的药品数量，以患者能识别的片或者粒这样的类型数量，以mg或者g为单位的数量需要预先转换。非整片用小数表示，如半片为0.5片。
	是

	服用总数量
	Money
	本次摆药单，此药品总数量。
	是

	药品数量单位
	nvarchar(10)
	药品使用或服用数量单位，请注意此单位一般为片或粒。
	是

	医嘱内容
	nvarchar(100)
	包含有中文具体说明的医嘱。也可以是医生备注信息。
	否

	药品用法
	nvarchar(10)
	餐前、餐后、餐中等各种特殊服用方法，正常服用可以是口服或空。
	是

	摆药单状态
	nvarchar(50)
	摆药单执行状态。可以为空
	否

	药品编码
	nvarchar(50)
	发药请求的药品编码。                                 
	否

	数据生成时间
	nvarchar(50)
	本摆药单生成时间。
	是

	摆药单类型
	nvarchar(50)
	长期、临时、出院带药等。
	是

	摆药实施标志位
	nvarchar(1)
	本摆药单是否需要摆药。置1为需要摆药。
	是

	开始时间
	nvarchar(50)
	频次方式时，摆药执行的开始时间。
	是

	结束时间
	nvarchar(50)
	频次方式时，摆药执行的结束时间。
	是

	服药频次
	nvarchar(50)
	服药频次信息，tid、bid的标准方式表示。（如果）
	否

	医生备注
	nvarchar(50)
	医生开具医嘱所填写的备注信息
	否


注：

1.发送给分包机的摆药单信息应该由实行HIS系统进行筛选处理，能送往分包机进行摆药的药品应该是可维护的，这样HIS提供给药房的摆药单可以清晰分列出分包机放药的摆药明细和非分包机放药的药品明细，这样可以非常方便药房对药。

2.摆药单信息应该在药房确认发药后才能发送。

病区表名称：Inpatient_area

表描述：病区名称及对应的代码，此表
	字段名
	类型
	说明

	病区名称
	nvarchar(30)
	病区中文名称。

	病区代码
	nvarchar(30)
	病区对应的代码。与prescription表中的病区代码一致。


注：如果不提供病区表，可提供相应的病区字典，字典必须包含病区名称和病区代码这两个重要信息。

药品表名称：Medicine_Type

表描述：药品信息记录。
	字段名
	类型
	说明

	药品代码
	nvarchar(50)
	药品代码，药品区分标志；与prescription表中的药品代码一致。（药品互斥关键参数，非空项）

	通用名
	nvarchar(50)
	药品通用名称。药品区分标志；与prescription表中的药品名称一致。（名称关键参数，非空）

	规格
	nvarchar(50)
	药品规格描述

	厂家
	nvarchar(50)
	药品生产厂家

	拆零系数
	money
	药品拆零系数

	药品类型
	nvarchar(50)
	药品类型

	批号
	nvarchar(10)
	药品生产批号

	有效期
	nvarchar(100)
	药品有效期


注：如果HIS不提供药品表，可以给出相应的药品字典，字典必须包含药品代码，药品名称，规格，生产厂家这几个重要信息。

实施注意事项

有关数据互联
为满足分包机与医院HIS互联需要，分包机管理服务器要接入到医院HIS系统网络上，与HIS服务器互联互通。如经防火墙，需在防火墙开设对应数据传输接口。
药房核对发药
由于接口并不影响原HIS系统的药房发药功能，请药师在发药时仔细核对。准确无误后，在HIS系统确认发药，并发放到相应病区护士手中，有护士再行核对才送给患者服用。
病区护士站提交用药医嘱请领





药房HIS系统对摆药单确认发药





HIS上包药机数据发送





包药机微机接收数据并包药





包药机判断包药方式





统领药物





临时药盒摆放药物





自动分包药物





药师按统领摆药单手工发药





药师按临时药盒发药界面提示手工摆放





药师核对药品





按病区打包药品送至病区





护士接收核对





图1.HST-320型包药机发药流程图








6

