[image: image3.png]Ren

LI
"



                        深圳市瑞驰智能系统有限公司                                        

瑞驰智能系统接口指南（盒剂）

	编号
	章节
	修订说明
	当前版本
	修改日期
	修改人

	1
	All
	新建文档
	A0
	2013-03-29
	马光磊

	2
	ALL
	修改更新
	A1
	2013-06-21
	马光磊

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



拟制：


审核：



批准：

目录表
3第一章
视图对接


3第一节  处方信息视图


4第二节  处方明细视图


4第三节  药品信息视图


5第二章  动态链接库对接


5第一节  函数Start


5第二节  函数 SendHisCode


6第三节  函数 SendFinishFetchMed


6第四节  函数GetMedCurquantity


7第三章   智能发药机流程详情


7第一节 流程说明


7第二节 注意事项


8第三节 His相关:


9第四节 备药流程图


9第五节 取药流程


11第四章   对HIS系统变更要求


11附录一




第1章 视图对接
瑞驰智能系统自身携带药品信息数据库故此需要定时同步医院his系统数据库的处方、病人数据。而由于医院会更新his系统中的药品数据，故此瑞驰智能系统需要定时同步医院的药品数据。（瑞驰智能系统将提供一台刀片式服务器,在该服务器中有网关程序【数据库同步程序】实现这些功能）因此，需要医院his系统提供三个视图：处方信息视图、处方明细视图、药品信息视图
注意：① 需要在his自身的数据库中增加一个关联表,其中字段包括处方表的主键和字段bybs,默认0,用来标识被自动发药机接收过的处方,该字段由发药机程序更新.视图prescription只显示bybs为0的记录. ② Prescription中的窗口号由his系统提供。
第一节  处方信息视图

瑞驰智能系统数据库中处方信息将以实时扫描的形式直接从视图获取.扫描频率为5s.

视图：prescription，该视图用于同步处方信息详情如下
	字段
	类型
	说明
	示例

	Mz_No
	Varchar
	his中用于表示患者的唯一编号/卡号等
	“20111129001”

	Patient_Name
	Varchar
	患者姓名
	“张三”

	Patient_Age
	Int
	患者年龄
	32

	Patient_Sex
	Int
	患者性别,男(1),女(2),其他(3)
	1

	Prescription_HIS_Id
	Varchar
	his中用于表示处方的唯一编号,保证每一个分包均为唯一
	“20111129001”

	Prescription_Doctor_Name
	Varchar
	医生名字,用于药袋打印,可为空
	“王二”

	Prescription_Hint
	Varchar
	医嘱中的备注信息,用于药袋打印.非关键字段,可为空
	“”

	Department_Name
	Varchar
	His中科室病区的实际名称,用于打印
	“妇产科”

	Fetch_Window
	Int
	取药窗口,用于门诊药房具体窗口号由医院提供
	“3”


第二节  处方明细视图
处方明细表，会在获取到处方信息之后进行查询以及同步。

视图：prescription_medicine_list，该视图用于同步处方信息详情如下
	字段
	类型
	说明
	示例

	Prescription_HIS_Id
	Varchar
	his中用于表示处方的唯一编号
	“20111129001”

	Med_his_id
	Varchar
	药品的his编号
	“1234”

	Med_unit
	Varchar
	药品规格
	“50mg”

	Medicine_Num
	Int
	药品的数量(此仅为整数)
	“3”

	Medicine_Heteromorphism
	Double
	拆零数量
	“1”

	Medicine_Hint
	Varchar
	药品用法及备注，可以为空
	“一天两次,静滴”

	Med_FactoryId
	Varchar
	药品产地编码
	

	Med_FactoryName
	Varchar
	药品产地名称
	“济南”


第三节  药品信息视图
瑞驰智能系统数据库中，药品信息表的同步将采用全表扫描的方式同步,每天定时在凌晨2点执行一次查询并同步视图 。

视图： medicine，该视图用于同步处方信息详情如下
	字段
	类型
	说明
	示例

	Medicine_His_Id
	Varchar
	药品的his编号
	“1234”

	Medicine_Name_CH
	Varchar
	药品中文名称
	“阿司匹林”

	Medicine_Name_EN
	Varchar
	药品英文名称
	“vigar”

	Medicine_Unit
	Varchar
	药品规格
	“50mg”

	Medicine_State
	Int
	药品状态,1-启用,0-停用.无需控制可全部填1
	“1”

	Med_FactoryId
	Varchar
	药品产地编码
	

	Med_FactoryName
	Varchar
	药品产地名称
	

	Type_Unit
	Varchar
	摆药单位,用于打印
	“盒”

	Hpm_type_unit
	Varchar
	拆零单位,用于打印
	“粒”

	Num_Code
	Int
	数字快速检索码,如无可填空
	“”

	Py_Code
	Varchar
	拼音快速检索码
	“aspl”

	Box_max_num
	int
	一盒药品含有多少粒（用于拆零，如果不要拆零可以填0），,片剂填空
	“100”代表该盒药品含有100粒小药

	Med_Position
	Varchar
	药品存放位置
	“货号1”


第二章  动态链接库对接

该对接主要用于医院前台系统消方时候清除瑞驰智能系统已经上架的药品，供调

用的动态链接库(RssInterface.dll)里面函数有四个: 
Start(char * m_IP); 
SendHisCode(char * his_code,char * windowNo, char* lightid, char * delete_flag, char* finish_time);
SendFinishFetchMed(char * his_code);
GetMedCurquantity(char *medhisid,char *medunit,char *factory,char *curquantity);

注:先调用Start()函数和服务端建立连接，如果连接成功，在调用其他接口时不需要在调用该函数。在调用其他接口的过程中，如果返回结果是通讯失败，则需要再一次调用Start()。
SendHisCode作用是查询处方上架情况，点亮处方对应药篮；
SendFinishFetchMed作用是完成取药；

GetMedCurquantity作用是查询盒剂摆药机上指定药品的库存数量.

第一节  函数Start
该函数描述以及参数如下：

extern "C" __declspec( dllexport ) int __stdcall Start(char * m_IP);
参数：服务器的IP地址；

功能：连接服务端；

结果：0成功；

      非0 失败；
第二节  函数 SendHisCode
该函数描述以及参数如下：

extern "C" __declspec( dllexport ) int __stdcall SendHisCode(char * his_code,char * windowNo, 
char* lightid, char * delete_flag, char* finish_time);
参数：处方HIS编号，必须提供；

      windowNo 为返回的窗口号，lightid为返回的篮子号，

delete_flag为返回的处方是否作废标志(“1”为作废)，

finish_time为返回的上架时间；

功能：查询处方上架情况；

结果：0成功；

      -1 通讯失败；

      1 执行失败；

      2 该处方还没有完成发药或者还没有上架；

      3 亮灯失败；

      4 没有该处方；

	字段
	说明
	示例

	his_code
	处方HIS编号
	“123456”

	windowNo
	返回该处方所在的窗口号,
	“1”

	lightid
	返回该处方亮灯的位置
	“2”

	flag
	返回该处方是否作废,如果该处方已作废返回值为”1”,否则”0”
	“0”

	finish_time
	返回该处方的上架时间
	“2011-12-7 10:31 “


第三节  函数 SendFinishFetchMed
该函数描述以及参数如下：

extern  "C"  __declspec( dllexport )  int  __stdcall  SendFinishFetchMed(char * his_code);
参数：处方HIS编号，必须提供。

功能：完成取药；

结果：0成功；

      -1 通讯失败；

      1 执行失败；

      2该处方还没有上架，不能完成取药；

      3 打开LED(文件)失败；

      4写LED(文件)失败；

	字段
	说明
	示例

	his_code
	处方HIS编号
	“123456”


注：该函数返回结果-1时，调用Start函数
第四节  函数GetMedCurquantity
该函数描述以及参数如下：

Extern "C" __declspec( dllexport ) int __stdcall GetMedCurquantity(char *medhisid,
char *medunit,char *factory,char *curquantity);
参数：药品HIS编号，必须提供；

      medunit为药品规格，

factory为药品产地，

curquantity为药品在摆药机的库存量；

功能：查询盒剂摆药机上架药品的库存量；

结果：0成功；

      -1 通讯失败；

      1 执行失败；

	字段
	说明
	示例

	medhisid
	药品HIS编号
	“123456”

	medunit
	药品规格,
	“50mg”

	factory
	药品产地
	

	curquantity
	返回药品摆药机的库存量
	“20”


第三章   智能发药机流程详情
第一节 流程说明

1: 收款处收费后,由his系统将相应需要发药的处方信息,写入视图prescription和prescription_medicine_list中. 
注: (1)需要在his自身的处方表中增加一个字段bybs,默认0,用来标识被自动发药机接收过的处方,该字段由发药机程序更新.视图prescription只显示bybs为0的记录.

(2)在视图中his系统需要明确给出该处方所分配的窗口号.同时在收款处打印给患者的小票上也打印上相应的窗口号,提示患者前往指定窗口.(预摆药模式必须提前指示患者前往指定的窗口,否则容易会导致排队的混乱)

2: 发药机接收到视图中的数据后,将之转化为发药机内部数据库中的数据,发药机根据此数据开始发处方.
3: 发药机将处方明细中,属于上机药品的药品发放在专用药篮中,同时药篮进入传送系统开始自动传输.
4: 药篮经过配药出口时,传送系统会判断该药篮中的药品是否发放完全,如果有需要在其他设备上补充的药品,则该药篮将在次出口处被传送出来,同时打印配药小票,告知需要补充的药品. 药师根据配药小票将该药篮中的药品补充完全. 并将之放入补药入口处.传送系统将自动将该处的药品自动加入传送序列,继续传送至前台窗口.
注: 对于药品数量过大的处方,发药机将自动根据药品的体积进行分篮拆分处理,此时无论里面的药品是否发全,都会从补药出口出来,药师根据小票内容将拆分处方对应的所有篮子全部合并在其中任意一个篮子中,配齐药品后,将该篮子放入补药入口,其他的篮子可直接回收.
5: 篮子在传送系统中,将被传送到各自指定的窗口的接收区,前台药师收到后,将药篮放在缓存架上任意位置.
第二节 注意事项
1: 需要规范前台的操作流程,做到发一个处方就消一个处方. 
2: 一人多方的情况:每一张方都将对应一个篮子传至前台.患者前来取药时需将所对应的所有篮子的药均递交给患者.并逐一消方。(可通过收据号来代替处方号作为发药机的处方信息主键,以此可实现同一张收据上所有处方的合并)
3:对于单处方药品数量过多的情况,发药系统将根据药品的包装尺寸大小进行自动的拆分,这些拆解出来的处方将在后台补药出口传出,需要配药药师人工清查合并后,任意选择其中之一的篮子传送至前台即可.剩余的空篮子直接回收,无需通过传送系统送到前台.
4:对于单一处方中单一药品数量超过设定值(默认为10,可对指定药品单独设置),即当处方中某一种药超过或等于10盒时,系统将不通过发药机发送该种药品,直接在配药单打印<手工>字样,提示配药药师直接手工补齐.(原因:此类情况通过发药机发放将极快地减少发药机中的库存,造成频繁的补药浪费劳力,况且单一品种超过10的情况往往有更大更方便的包装可供直接发放.)
第三节 His相关:

1. 为了提高数据的访问效率,需要尽量减少视图中的无效数据(例如非当天的处方以及当天已经发送完成的处方).可提供一个摆药标识的字段,用来标识已经接收的处方,视图中只显示未被接受的处方即可,以减少重复数据的重复查询.
2. 在点击确认发药的时候,需要调用我方提供的动态库,用以查询该处方的备药状态(正在配药/配药完成)等,以及告知发药机对该处方也进行消方操作. 对于返回信息为备药未完成的处方将不予以消方,必须等到配药完成才可消方(注:此处可提供强制消方的按钮或选项,用于在不使用发药机或者发药机故障时可使流程正常运行下去).对于动态库返回的数据直接显示在HIS前台处方信息的界面空白处.
3. 处方信息将以实时扫描的形式直接从视图获取.扫描频率为5s.药品信息的同步将采用全表扫描的方式同步,每天定时在凌晨2点执行一次查询并同步.我公司将提供一台刀片式服务器,在该服务器中运行的网关程序负责完成这两个操作.
第四节 备药流程图

[image: image1.emf]医生工作站开出处

方

收款处收费

在视图中显示相应

的处方信息

发药机接收视图中

的处方信息 ,并将

之发出

是否需要二次

补药

篮子从补药出口出

来 ,打印配药单 .

需要

篮子从指定窗口传

出

进入前台指定窗口

配药药师根据配药

单内容配齐药品,

并将之放入补药口

入口

自动进入传输系统


第五节 取药流程图

[image: image2.emf]患者来到指定窗口

取药

前台药师获取处方

信息 (包括刷卡 ,扫

条码 ,直接屏幕点

选等方式 )

处方相对应的篮子

自动亮起灯光提

示 .由 his系统打印

打印用法用量

前台药师取出该药

篮中的药品,核对

药品 ,交予患者


第四章   对HIS系统变更要求
为了顺利实现盒剂摆药机正常发放药品，我们对医院HIS系统的需求有以下几点：
1.增加已接收处方标志字段bybs
需要在HIS自身的数据库中增加一个关联表,表中字段包括处方数据的主键和标志字段bybs,默认0.用来标识被自动发药机接收过的处方,该字段由发药机网关程序更新.视图prescription只显示bybs为0的记录. 

2.明确给出处方所分配的窗口号

在prescription视图中,his系统需要明确给出该处方所分配的窗口号Fetch_Window,同时在收款处打印给患者的小票上也打印上相应的窗口号,提示患者前往指定窗口. 在药房前台操作界面上提供简单的窗口管理功能(窗口开启/关闭).预摆药模式必须提前指示患者前往指定的窗口,否则会导致排队的混乱. 
收费处的窗口分配方式有:

A.采用在当前所有的已开启的窗口中平均分配的方式即可.
B.采用负载均衡的方式分配,根据当前开启窗口的积压处方来进行分配.同时提供超时机制,超时处方不计入负载计算中.
同一个人的处方分配在同一个窗口.
3.药房前台操作界面增加显示药篮号

在药房前台操作界面上显示处方详细信息的界面中增加显示额外的信息(此信息由动态库实时提供),例如 篮子号,窗口号等信息.
4.一人多方的合并
处方视图提供时尽量避免一人多方的情况,可以合并后提供,或者以收据/发票号作为对接时的处方编号提供在视图中.
5.药房前台电脑基本配置要求
内存 : 1g以上

Cpu主频: 2.0以上

操作系统:window xp

桌面分辨率: >= 1024*768

主板至少拥有一个空闲的PCI插槽

附录一
㈠ 通讯接口说明.doc
㈡ RssInterface.dll
㈢ test（动态链接库PB调用实例程序）

 4 / 11

[image: image3.png]_1433337788.vsd
�

�

医生工作站开出处方


收款处收费


在视图中显示相应的处方信息


发药机接收视图中的处方信息,并将之发出


自动进入传输系统


是否需要二次补药


篮子从补药出口出来,打印配药单.


需要


篮子从指定窗口传出


进入前台指定窗口


配药药师根据配药单内容配齐药品,并将之放入补药口入口



_1433337815.vsd
�

患者来到指定窗口取药


前台药师获取处方信息(包括刷卡,扫条码,直接屏幕点选等方式)


处方相对应的篮子自动亮起灯光提示.由his系统打印打印用法用量


前台药师取出该药篮中的药品,核对药品,交予患者



